## Лист2
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Тест система для выявления IgGиM к вирусному гепатиту "С" | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление IgG и М к вирусному гепатиту «С» иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5 лунок используют для постановки контролей. Набор Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам вируса гепатита «С» -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 9 | 25800 | 232200 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Бест анти-ВГС (комплект 2) (96опред)
2 | Тест система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита "В" | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5 лунок используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 2 | 25800 | 51600 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 3) (96опред)
3 | Тест система для выявления видеоспецифических IgМ к trachomatis | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление видоспецифическихIgМ к C.trachomatis иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 5 | 46400 | 232000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | ХламиБестC.trachomatis-IgМ-стрип
4 | Тест система для выявления видеоспецифических IgG к trachomatis | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление видоспецифическихIgG к C.trachomatis иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 5 | 38800 | 194000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | ХламиБестC.trachomatis-IgG-стрип
5 | Тест система для выявления IgG к грибам рода Candida | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к грибам рода , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 2 | 58700 | 117400 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Кандида -IgG-ИФА-БЕСТ (96 опред)
6 | Тест система для выявления IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к вирусу простого герпеса1и2типов, иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 2 | 56800 | 113600 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Векто ВПГ IgМ (96 опред)
7 | Тест система для выявления IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG вирусу простого герпеса1и2типов , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 2 | 53900 | 107800 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Векто ВПГ IgG-стрип
8 | Тест система для выявления IgM к ЦМВ | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к ЦМВ , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 2 | 56800 | 113600 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Векто ЦМВ IgМ (96 опред)
9 | Тест система для выявления IgG к ЦМВ | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к ЦМВ, иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 2 | 53900 | 107800 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Векто ЦМВ IgG (96 опред)
10 | Тест система для выявления IgM к Toxoplasma gondii | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к Toxoplasmagondii , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 4лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 2 | 56800 | 113600 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | ВектоТоксо IgМ (96 опред)
11 | Тест система для выявления IgG к Toxoplasma gondii | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к Toxoplasmagondii , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 2 | 53900 | 107800 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | ВектоТоксо IgG (96 опред)
12 | Тест система для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита "В" | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 5 | 46000 | 230000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 5/подтверждающий тест) (48 опред)
13 | Тест система для выявления IgGиM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита "С" | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление IgGиМ к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита «С» в сыворотке (плазме) крови человека методом ИФА,с целью подтверждения положительных результатов ИФА,полученных при скрининге. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам вируса гепатита «С» -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 2 | 46000 | 92000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Бест анти ВГС–подтверждающий тест (комплект 4) (48 опред)
14 | Тест система для определения сифилис | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление суммарных антител к Treponemapallidum в сыворотке или плазме крови человека за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность -100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 8 | 28500 | 228000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | инвитролиджик сиф АТ
15 | Тест система для выявления антител класса G и M | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление антител класса Gи M к Trichomonasvaginalis методом непрямого ИФА на твердофазном носителе. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 1 | 46000 | 46000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Murex anti-HCV Version 4.0 (96 опред)
16 | TR-V0-S-M (RG,iQ,Мх,Dt) Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в плазме крови, включая выделение РНК из плазмы периферической крови, проведение реакции обратной транскрипции РНК, ПЦР-амплификации кДНК и детекцию продуктов ПЦР в режиме «реального времени». Детекция продуктов амплификации осуществляется по каналу, соответствующему флуорофору JOE – для специфического участка кДНК и по каналу, соответствующему флуорофору FAM – для кДНК ВКО. Возможность использования внутреннего контроля на всех этапах ПЦР анализа, начиная с выделения нуклеиновых кислот. Наличие комплекта реагентов для выделения РНК из клинического материала методом сорбции на силикагеле. Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления. Наличие лизирующего раствора, не менее 3-х растворов для отмывки, сорбента, буфера для элюции. Наличие комплекта реагентов для проведения реакции обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК Наличие DTT лиофилизированного, ТМ-Ревертазы, ОТ-ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам. Наличие комплекта ДНК-калибраторов, наличие комплектов контрольных образцов этапа выделения – ПКО, ВКО, ОКО. Количество тестов не менее 48 | наб | 15 | 335684 | 5035260 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Murex HIV-1.2.0 (96опред)
17 | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340167 Набор реагентов ФаксКаунт (50 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Reagent Kit | Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount | наб | 10 | 577100 | 5771000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340167 Набор реагентов ФаксКаунт (50 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Reagent Kit (BD Biosciences, США )
18 | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 34066 Контрольный набор ФаксКаунт (25 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Control Kit | Контрольный набор - состоит из парных наборов (2 µm) полистироловых шариков с интегрированным флюорохромом, аналогичных четырем уровням индекса лимфоцитов: 1) нулевому, 2) низкому - 50 шариков/µL, 3) среднему - 250 шариков/µL и высокому - 1000 шариков/µL. Контрольный набор рассчитан на 25 определений. | наб | 5 | 276181 | 1380905 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 34066 Контрольный набор ФаксКаунт (25 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Control Kit (BD Biosciences, США )
19 | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340345 Очищающий раствор BD FACSClean, 5 L +2 +30 С BD FACSClean | Готовый к использованию очищающий раствор Поставляется в пластикаовый контейнерах объемом 5 л , содержит гипохлорит натрия Расходные материалы для прибора FACScount | наб | 1 | 39314 | 39314 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340345 Очищающий раствор BD FACSClean, 5 L +2 +30 С BD FACSClean (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ )
20 | промывающийраствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340346 Промывающий раствор BD FACSRinse, 5 L +2 +30 С BD FACSRinse | Готовый к использованию промывочный раствор Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л , содержит детергент для промывки Расходные материалы для прибора FACScount | наб | 1 | 39314 | 39314 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | промывающийраствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340346 Промывающий раствор BD FACSRinse, 5 L +2 +30 С BD FACSRinse (BD Biosciences, США )
21 | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 342003 Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid, 20 L +2 +30 С BD FACSFlow Sheath Fluid 20л | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л Расходные материалы для прибора FACScount | наб | 1 | 39314 | 39314 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 342003 Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid, 20 L +2 +30 С BD FACSFlow Sheath Fluid 20л (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ )
22 | Тест система для определения антител к гепатиту "С" в сыворотке или плазме крови человека (96 определений) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выевление антител к вирусному гепатиту С иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 2 | 148000 | 296000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Бест анти-ВГС (комплект 2) (96опред)
23 | Тест система иммуноферментная для определения антител к ВИЧ 1 типа, 2 типа, группы 0 и антиген ВИЧ р24 в сыворотке или плазме крови человека (96 определений) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выевление суммарных антител к ВИЧ1,2,0 иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 7 | 84000 | 588000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
24 | Тест система для определения антител к Treponema pallidum в сыворотке или плазме крови человека (96 определений) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выевление суммарных антител к Treponemapallidum иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 4 | 60000 | 240000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
25 | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1, набор диагностический, (480 тестов). | 1. Формат теста – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок) 2. Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки). 3. Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа 4. Общее количество промывок планшета не более 4 5. Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре 6. Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл 7. Коэффициент для расчета ОП критического 0,25 8. Количество анализируемого образца: не более 70мкл 9. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа 10. Чувствительность 100% 11. Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9% 12. Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл 13. Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунки) использования набора или для одновременной постановки 480 (96х5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа. 14. Длительность анализа не более 85 мин. 15. Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм. 16. Внутрисерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 8% 17. Межсерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 10% 18. Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2С до +8С, при температуре от +18С до +25С не менее 14 суток. 19. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 30 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. 20. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 14 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. 21. Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18С до +25С не менее 10 часов. 22. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. 23. Транспортирование наборов должно производится при температуре от +2С до +8С. при температуре от 9 до 25С не менее 10 суток при температуре от 26 до 30С не менее 5 суток 24. Дополнительные принадлежности входящие в состав набора: 1) крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук 2) плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук 3) наконечники одноразовые не менее 80 штук 4) ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук 5) пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук 25. Наличие склада для хранения тест-наборов 26. Наличие товара не менее 50 наборов и возможность тест - наборы оставлять на ответственном хранении до востребования 27. Доставка с соблюдением «Холодовой цепи» 28. Наличие регистрационного удостоверения РК 29. Наличие сертификата CE 30. Наличие утвержденной инструкции по применению | наб | 100 | 98000 | 9800000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
25316514